JK2512C/2516B软件数据格式

本软件运行在WIN95，WIN98或WINNT环境中，主频要求300MHz以上，至少500M以上硬盘空间。另外计算机中必须预装有OFFICE2000以便对数据库中的数据进行处理。

2512C使用RS－232C标准异步串行通讯总线接口与外部控制设备通讯，传输波特率固定为9600bit，信号的逻辑电平为±12V，最大传输距离15米。串行接口采用直接通讯，只用TXD（发送）、RXD（接受）、GND（地）三根信号线，使用九芯的标准接口插座。

上位机发送数据的基本格式为：（计算机－＞JK2512C）

AB+命令字＋数据和小数点＋单位＋AF　共11个数据	（DB0－DB10）

计算机发送的任何一项指令都是以AB开头，以AF结束，共发送11个数据。

| 序号 | 指令功能 | 指令数据 | 格式/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字量的数据格式为：5位数据+1位小数点位 |  |  |  |
| X．XXXX X 2EH XXXX |  |  |  |
| XX．XXX XX 2EH XXX |  |  |  |
| XXX．XX XXX 2EH XX |  |  |  |
| 说明：设置电阻为十进制数。举例：若设置电阻上限为123.45Ω 则发送的数据格式为： |  |  |  |
| ABH EAH 1H 2H 3H 2EH 4H 5H A1H 00H AFH |  |  |  |
| 1 | 设置电阻上限 | EAH | ABH EAH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 2 | 设置电阻下限 | EBH | ABH EBH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 3 | 设置百分比上限 | EDH | ABH EDH 数据＋小数点 AFH |
| 4 | 设置百分比下限 | EFH | ABH EFH 数据＋小数点 AFH |
| 5 | 设置标称值 | ECH | ABH ECH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 6 | 设置清零 | D9H | ABH D9H 开(55H)或关(5AH) AFH |
| 7 | 设置分选 | DAH | ABH DAH 开(55H)或关(5AH) AFH |
| 8 | 设置讯响 | DBH | ABH DBH 开合格(55H)，不合格（AAH）或关(5AH) AFH |
| 9 | 设置显示 | DDH | ABH DDH %(55H)或R(5AH) AFH |
| 10 | 设置速度 | DEH | ABH DEH 快(55H)或慢(5AH) AFH |
| 11 | 设置方式 | DFH | ABH DFH 锁定(55H)或自动(5AH) AFH |
| 12 | 设置触发 | DCH | ABH DCH 外(55H)或内(5AH) AFH |
| 13 | 单次 | 9DH | ABH 9DH AFH 单次在触发为外时有效，按一次测一次 |
| 14 | 初始化 | ADH | ABH ADH AFH 程序初始化 |

| 单位（1位） |  |
| --- | --- |
| mΩ | A0H |
| Ω | A1H |
| KΩ | A2H |
| MΩ | A3H |

上位机接收测量数据的基本格式为：（JK2512C－＞计算机）

ABH+测量数据(6位)+单位(1位)+分选结果(1位)+测量状态(1位)+AFH

计算机接收的任何一个测量数据包都是以AB开头，以AF结束，共接收11个数据作为一个数据包。

6位测量数据分别为(此数据只在测试时从下位机输出)。

| 测量数据（6位） |  |
| --- | --- |
| 空格 | 20H |
| 小数点 | 2EH |
| 数字 | 0－9 |
| 负号 | 2DH |

| 分选结果（1位） |  |
| --- | --- |
| High | B0H |
| Pass | B1H |
| Low | B2H |
| 关分选 | B4H |

| 单位（1位） |  |
| --- | --- |
| mΩ | A0H |
| Ω | A1H |
| KΩ | A2H |
| MΩ | A3H |
| 百分比 | A4H |

| 测量状态（1位） |  |
| --- | --- |
| 直读 | C0H |
| 出错 | C1H |
| 上超 | C2H |
| 下超 | C3H |
| 百分比 | C4H |

下位机每测试一次数据就向计算机发送一次，每次发送一个数据包，格式以上面的为标准。

程序开机时会有初始化过程：

初始化开始时计算机向下位机发送命令ADH，下位机接收到命令后将初始化数据传送给计算机，计算机初始化界面，使得上位机和下位机的数据状态保持一致。

下位机发送的指令以数据包的形式发送：共发送6个数据包。

| 包号 | 指令功能 | 指令数据 | 格式/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发送电阻上限 | EAH | ABH EAH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 2 | 发送电阻下限 | EBH | ABH EBH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 3 | 发送百分比上限 | EDH | ABH EDH 数据＋小数点 AFH |
| 4 | 发送百分比下限 | EFH | ABH EFH 数据＋小数点 AFH |
| 5 | 发送标称值 | ECH | ABH ECH 数据＋小数点 单位(A0－A3) AFH |
| 6 | 发送状态 | 9DH | ABH ACH 开(55H)或关(5AH) AFH |
|  |  |  | 状态顺序为：清零 分选 讯响 显示 速度 方式 触发 |

几点说明：

- 串行口的通讯控件设置为9600,n,8,1

- 所有的控制命令都是由计算机发送给下位机，而下位机只是在测试过程中将测量的数据和分选结果发送给计算机，由计算机机进行显示。

以上为JK2512C的通讯协议，如有不详尽之处请向我公司咨询。